
尊敬的顾客
感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用仪器前，请您详细阅读使用说明书，帮助您正确使用该仪器。

[image: image8]                我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image9]由于输入输出端子、测试接线柱等均可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	


· 慎重保证

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。
· 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

· 安全注意事项

使用正确的电源线：只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开：当测试导线与带电端子连接时，不许随意连接或断开测试导线。
产品接地：本产品除通过电源线接地端接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端额定值：为防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值信息。

请勿在无仪器盖板时操作：如盖板或面板已卸下，严禁操作本产品。
使用正确的保险丝：只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
严禁接触裸露电路和带电金属：产品有电时，严禁触摸裸露接点和带电金属。

故障报修：如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
只有经本公司培训的合格技术人员才可执行维修。

严禁在潮湿环境下操作。
严禁在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。

· 安全术语

[image: image10.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

[image: image11.png]



小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目       录
5一、产品概述


5二、设计用途


6三、执行标准


6四、性能特点


7五、技术指标


8六、 面板结构


9七、工作原理


10八、操作方法


22九、上位机软件


27十、微型打印机操作说明


30十一、故障现象及排除


31十二、注意事项


32十三、装箱清单


33附录一：接触（回路）电阻基本知识


34附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值



一、产品概述

目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻，而这类电桥的测试电流仅mA级，难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受触头之间油膜和氧化层的影响，测量值偏大若干倍，无法真实的反映接触电阻值。为此，最新电力部标准DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件：回路电阻测试仪》和新版检定规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量（隔离）开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A，最小电流维持时间不低于60S的规定，确保试验结果准确。

本仪器操作面板采用人体工学设计，符合操作习惯，采用高频开关电源和数字电路技术，适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻，测试结果用大屏幕液晶LCD显示，并有数据存储、输出打印、时间设置等功能，另有50A档位供用户选择；自定义测试时间，最大设定时间599S,远大于标准规定的60S；是国内唯一能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪，性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
二、设计用途

适用于高低压开关接触（回路）电阻、电缆线路直流电阻值的高精度测量，同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
三、执行标准

	序号
	标准名称

	1
	DL/T845.4—2004 电阻测量装置通用技术条件：回路电阻测试仪

	2
	DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程

	3
	SD301—88 交流500kV电气设备交接和预防性试验规程

	4
	JJG1052—2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程

	5
	DL/T967—2005 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程


四、性能特点

1.大电流：采用最新开关电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

2.高稳定性：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内，读数稳定，重复性好。

3.高精度：采用双路高速16位Σ－Δ AD采样，最新数字信号处理技术，最高分辨力达到0.01μΩ，是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪，性能超过了进口大电流微欧计。
4.智能化：进口高性能CPU，测量时系统根据信号大小自动切换量程，确保测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流，确保仪器安全使用。

5.高品质：关键部件全部采用进口元件，通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响，军品接插件的使用增强了抗振性能。

6.功能强大：电流流50A、100A中自由选择，测试时间在5s~599s内任意设定，克服其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷，远远超过其他同类仪器的性能。

7.使用方便：体积小、重量轻，便于携带。

五、技术指标

1、 测量范围：0~2999.9μΩ

	0~99.99
	0.01μΩ

	100.0~2999.9
	0.1μΩ


2、 分辨率：
3、 测试流：DC50A、100A两档固定输出

4、 测量精度：±(0.5% rd+2d)

5、 连续工作时间：5s~599s
6、 显示方式：大屏幕中文液晶显示

7、 工作电源：AC220V±10%  50Hz
8、 整机功率：600W
9、 最大存储记录：100条
10、 工作环境：温度－10℃~40℃   湿度≤80 %RH
11、 体    积：430×275×230 mm3
12、 质    量：7kg（不含附件）

6、 面板结构
[image: image1.png]



图1  面板结构图
七、工作原理

本仪器采用电流电压法测试原理，也称四线法测试技术，原理方框图见图2。

[image: image2.emf]电
 流
 源

Ro

Rx

信号放大
 


信号放大
 


AD CPU

LCD显示 打印机

存储

时钟

鼠标 通信

I+

I-

V+

V-


图2   测试原理图

电流源输出恒定电流流过标准电阻R0和待测电阻Rx。采样标准电阻R0上的电压信号U0，经滤波放大处理后送入AD转换为数字量，进而计算出电流值I，见公式（1）。同样，采样待测电阻Rx上的电压信号Ux，经滤波、多级放大处理后送入AD转换为数字量，通过公式（2）计算出电阻值Rx。


[image: image3.wmf]0

0

R

U

I

=

                  （1）


[image: image4.wmf]I

U

R

x

x

=


                  （2）
八、操作方法

1、液晶显示说明

本仪器采用128×64高分辨率灰色背光液晶显示屏LCD，即使在强烈日光下也能清晰显示。参数设置及试验结果均显示在 LCD屏上。全汉字操作界面，图形清晰，美观，易于操作。

2、正确接线

按图3所示接线方法正确接线。
[image: image5.emf]Rx

V- V+ I+ I-

Rx

V- V+ I+ I-

(a)四端子接线图

(b)错误接线方式


图3  四端子接线图
注意: ①仪器面板与测试线的连接处应扭紧，不得有松动现象。

②按照四端子法接线，即电流线夹在被试品的外侧，电压线夹在被试品的内侧，电流与电压必须同极性。

3、开机

确认测试线接线无误后，接入220V交流电源，合上电源开关，仪器进入开机状态。开机时，蜂鸣器短时响，表示系统开机。

4、主界面

打开电源开关，系统进入主界面，如图4所示。

[image: image6.png]2020-01-01 00:00:01
EREHER 0 100A
MR E . 60 B
iR B R G





图4  主界面

首先选择测试电流，按上下键可选择50A，100A。按确定键进入测试时间选择，也可以按返回键选择默认测试时间，测试时间选择完成，再按确定键开始测试。
5、测试菜单界

仪器进入测试界面，如图5所示。

[image: image7.png]375.0 uQ
T R 100.1A
VRGN I 060 S





图5  测试界面

等待倒计时测试时间归零时，自动跳出测试结果界面，可以按打印按键打印数据，此时系统自动关闭电流输出。
十一、故障现象及排除

	故障现象
	故障排除

	开机后无反应，液晶屏无显示
	检查有无交流电源

	
	检查电源电缆

	
	检查三芯插座内的保险管是否烧断

	测试时电阻值明显偏大或显示为超量程
	检查被测电阻值是否太大

	
	检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧

	
	检查测试线极性是否接反

	
	检查电压输出线有没有接好，被测件接头是否被氧化

	
	检查被试品是否合闸

	
	万用表蜂鸣档检查测试线各端口是否接触良好


十二、注意事项

1、 使用仪器前请仔细阅读说明书。

2、 请按照说明书上正确的接线方法接线。

3、 本仪器不得测试带电回路中的回路电阻。

4、 仪器在使用中必须可靠的接地。

5、 不得随意更换电流线。

6、 仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存，注意        防潮、防腐蚀性的气体。

十三、装箱清单                     

	1. 主机
	1台

	2. 专用测试线（大电流测试线两根，大电流测试夹两个，电压测试线两根）
	1套

	3. 接地线
	1根

	4. AC 220V电源线
	1根

	5. 7A保险管
	3个

	6. 产品说明书
	1份

	7. 打印纸
	1卷

	8. 出厂检验报告
	1份

	9. 合格证
	1份


附录一：接触（回路）电阻基本知识

1、 什么叫接触电阻？
     接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、 断路器接触电阻有哪几部分组成？
     由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3、 断路器接触电阻不合格的原因？
    —  开断较大短路电流时触头烧坏。

—  因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

—  断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动，静触头表面氧化，接触表面电阻增大。

—  长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。
—  机械部分长期操作后引起的机械磨损。

—  对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质，动、静触头之间因开断短路电流后残留的微粒碳质、金属粉末，使接触电阻增大。

4、 影响接触电阻的因素？
— 材料性质：硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

— 接触形式：点接触、线接触、面接触。
— 接触面状况：当接触面形成氧化膜时（银例外），氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

— 接触压力。
— 接触表面的粗糙度。
附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值
	型   号
	每相回路电阻

（μΩ）
	型   号
	每相回路电阻

（μΩ）

	SN1-10
	<95
	DW1-60G
	200

	SN2-10G
	75
	SW1-110
	700

	SN4-10
	50~60
	SW2-110I
	180

	SN4-20
	50~60
	SW3-110
	160

	SN4-10G
	20
	SW4-110
	300

	SN4-20G
	20
	SW6-110
	180~220

	SN5-10
	100
	SW2-220
	400

	SN6-10
	80
	SW4-220
	600

	SN10-35
	<75
	SW6-220
	<400

	DW1-35
	550
	SW7-220
	<190

	DW1-60
	500
	KW1-220
	400

	DW3-110
	1100~1300
	KW2-220
	170

	DW2-110
	800
	KW3-220
	110

	KW1-110
	150
	KW4-220
	130

	KW3-110
	45
	DW2-220
	1520

	KV4-110A
	60
	DW3-220
	1200

	DW3-110G
	1600~1800
	SW6-330
	＞600


� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








35
8

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890

_1234567891

